CEE—1

电磁轭磁粉探伤仪

使用说明书

济宁联永超声电子有限公司

- 概述

CEE—1型电磁轭探伤仪是小型便携式无损检测探伤仪的专用仪器，是采用磁场磁化工件的原理设计而成的小型仪器，具有对被探工件的裂纹显示清晰，性能可靠，稳定和操作方便等特点。该仪器具有交流、直流分别磁化工件功能，对检测不同类型的材料有显著的效果，对大型铁磁材料及零部件的局部探伤均适用。

仪器利用可控硅组成无触点的电子电路，噪音小、寿命长、体积小、重量轻、提升力大，活动关节可调，为适应探伤的需要该仪器能配三种探头使用（用户可根据需要选配另两种探头）特别适用地平焊缝、角焊缝、钢管、压力容器、管道、轴及形状复杂的零部件的探伤。

二、技术性能

1、输入电压：~220V±10%，50HZ

2、输出电压：AC36V，DC8V

3、工作电流：输入5A，输出AC8A~15A

4、探头极距：

2

①磁轭探头：0—250mm可调

②马蹄探头：0—165mm可调

③磁环：Φ150 mm范围

5、提升力：

①磁轭探头：AC大于5kg，DC 36kg

②马蹄探头：AC大于4kg

③磁环：AC1800AT

6、探头重量：

①磁轭2kg；   ②马蹄2kg；   ③磁环2.5kg。

7、仪器重量：5.5㎏

8、仪器尺寸：230×110×165mm

9、灵敏度；A型试片显示清晰

三、主要结构特点

CEE—1型电磁轭探伤仪的所有电子元件及零部件，全部安装在箱内，一般不会脱落，电路采用彩色软线引出，便于辨别，维修。整个仪器布局合理，结构紧凑，设计合理，使用操作方便，整机的重量平衡，携带方便。

附件电源电缆是一根三芯电缆，一端通过圆形三芯航空插入仪器面板的~220V插座相连。面板上设有电源开关、电源指示、充磁指示、保险丝，以便操作者识别操作。

配套探头采用高强度绝缘材料制成，检验合格后肜环氧树脂胶连成一体，达到既密封绝缘，又不易损坏，操作也比较舒适，探头上有活动关节，可供用户在特定的工件上使用也可用平面磁轭，具体是看所磁化工件形状，来决定使用什么形状探头。

该仪器可配三种探头的适用范围：

1、磁轭探头：配有活动关节、可对平面、曲面工件进行探伤，交、直流两用；

2、马蹄探头：对各种角焊缝，大型工件的内外角进行局部探伤，配有照明灯，适用于球罐内或光线较暗处。该探头可配45°角活动关节而大大提高探伤效率。

3、磁环探头：能满足所有能放入工件的周向裂纹的探伤，可用它来检测工件的疲劳裂痕（疲劳裂痕均垂直与轴向）极为方便，亦可对工件进行远离法退磁。

四、使用与维修

1、使用前应根据被探工件选择适应的探头。

2、先将输出电缆与探头连接旋紧，再将输出电缆的另一端插入面板上的“输出”插座中并旋紧。

3、将电源电缆的航空插头插入面板上“输入”电源插座中，另一端插入单相~220V的电源插座中（带有~220V的电源配电板，必须接地良好），打开面板上的电源开关，此时电源指示灯亮，说明控制电路中已接通电源。

4、手持探头将探头与被探工件接触好，在被探工件上喷洒磁粉或磁悬液这时按下探头手把上的充磁开关，“磁化指示” 灯亮，工作呈磁化状态，松开按钮开关，观察工件是否有磁粉，工件上如有裂纹，在磁化时，有裂纹的地方就会聚结磁粉，就形成磁痕。

5、该仪器具有交、直流，当需要直流探伤时将转换开关板向直流位置，此时探头工作电流为直流输出。

6、如有需要调节磁极间距，松开可调关节的蝶形螺母来改变探头的磁极间距，调整好后需拧紧螺母方可工作。

7、在工件被磁化时，即按下探头手把上的充磁开关，所按下的时间不宜太长，一般只需3——5秒即可，时间长会引起不必要的温升和能耗。仪器在工作时出现异常情况，如无法排除时，请与厂方联系。

五、一般故障与检修表：

| 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 检修方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源进线接好，打开电源开关，电源指示灯不亮。 | 1、电源进线断。 2、电源指示灯烧坏或接触不良。 3、控制变压器坏。 | 维修或更换 |
| 按下探头按钮开关，“充磁指示”灯不亮，但探头已充磁 | 1、充磁指示灯烧坏或接触不良。 2、指示灯上的线断。 | 维修或更换 |
| 按下探头按钮开关，无充磁，充磁指示灯不亮。 | - 触发电路坏。 - 主变压器短路或断路。 - 继电器坏 4、输出电缆坏。 | 逐步维修或 更换 |
| 未按开关探头工件 | - 可控硅坏。 2、按钮坏 | 更换 |

六、注意事项

1、仪器在使用时，应避免空载工作，防止产生不必要的温升或损坏。

2、使用探头时，端面与被检测工件要保持良好的接触，再按下手把上的充磁按钮开关，此时探伤效果最好， 探头应避免碰撞、跌落，保持清洁。

3、在使用中，如果发现探头线包发热严重，即停止使用，检查故障原因，经检修后再使用，否则会损坏探头。

4、仪器停止使用时，应切断面板上和配电板上的电源开关。

5、探伤结束后，在探头的活动关节部位，应清除杂物并注润滑油。

七、产品成套性：

1、CEE—1电磁轭磁粉探伤仪（主机）       1台

2、电磁轭探头、马蹄式探头或磁环          1只

（随机只配其中1只）

3、输入电源电缆线                        1根

4、输出探头电缆线                        1根

5、5A保险丝                             5只

6、照明灯泡12V/5W（马蹄式探头配用）     5只

7、产品合格证                            1份

8、保修卡                                1份

9、说明书                                1份

济宁联永超声电子有限公司

地址：济宁市建设南路28号

电话：0537-2272516  2272517  2272518

传真：0537-2272519

邮箱：lianyong@lychaosheng.com

网址：http://www.lychaosheng.com